Richiesta di acquisto di Testiera Pediatrica.

La testiera in oggetto che è stata provata al Besta nel 2022 ed oggi è unica sul mercato in quanto ha le seguenti caratteristiche univoche, che sono indispensabili per il trattamento dei pazienti pediatrici delle seguenti categorie, per le quali non è possibile utilizzare nessuno dei sistemi a disposizione del Dipartimento in quanto non si possono usare testiere con punte per il ridotto spessore cranico e/o  per quei pazienti pediatrici per cui si usava il supporto ad U che si è definitivamente ammalorato all’inizio di gennaio 2025:

- bambini di età inferiore all’anno affetti da idrocefalo e cisti

- bambini della stessa fascia di età affetti da craniostenosi

- bambini di età inferiore ai 5 anni, da operare in posizione seduta

La testiera è l’unica sul mercato a possedere tutte le seguenti caratteristiche, che ci sono indispensabili per continuare ad operar i pazienti delle categorie suddette:

- Sistema di fissaggio della testa del paziente pediatrico al tavolo chirurgico con l’unità base già in dotazione

- Fissaggio atraumatico e sicuro sia bambini tramite la sostituzione parziale o totale dei tradizionali puntali con un sistema di cuscinetti in gel di varie fogge e dimensioni attraverso uno sgancio a vite su entrambi i bracci della testiera, che prevengono i decubiti

- Sistema di appoggio sull’apposito supporto di base con cuscinetti a ciambella, due misure  o a tre cuscinetti rettangolari regolabili singolarmente che si ritiene più idonea regolabile in altezza e lateralmente sui 4 punti laterale e avanti e indietro

- La testiera è in lega di alluminio magnesio con un nuovo profilo ad I_I che permette una maggiore superficie di attacco per i sistemi di retrazione oltre ad un maggiore spazio per crani di grandi dimensioni e una cremagliera più stabile con la possibilità di piccoli aggiustamenti.

- La testiera ha nel suo profilo due attacchi dentellati e filettati per la neuro navigazione, indispensabile per i piccoli pazienti oncologici e per il trattamento endoscopico delle cisti.

- Il sistema di fissaggio può essere utilizzato per la posizione supina, prona e laterale.

- Il sistema permette l’effettuazione della craniotomia in tutte le posizioni e della laminotomia (cervicale) per il trattamento delle lesioni della cerniera e del midollo cervicale.

Inoltre è corredata anche di punte di ulteriore fissaggio per i pazienti pediatrici un po’ più grandi, che garantiscono dal rischio di perforazione del cranio e della dura: il sistema di blocco dell’archetto e dall’altro lato dal sistema di serraggio con frizione di sicurezza non permettono di superare la pressione consentita sul cranio con sistema vite pressione a 20 lb per l’utilizzo in versione pediatrica/neonatale, con possibilità di fissaggio a 3 o 4 punte.

In fede

Milano 6.2.2025